АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ АТОМИЗАТОРА «ГРАФИТОВАЯ ВТУЛКА-ФИЛЬТР» ПРИ ПРЯМОМ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ

В.В.Косюга, А.Н.Захария, А.Н.Чеботарев

Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова,

65082, Одесса, ул.Дворянская, 2; e-mail: khabarovavv31@mail.ru

Известно, что хмический состав минеральных вод довольно сложен и многообразен. При этом, к факторам, оказывающим влияние на результаты прямого электротермического атомно-абсорбционного (ЭТ ААС) определения тяжелых металлов, в частности, Pb, Cd, Cu, Zn, Mn, относятся повышенное (> 0,5-1,0 г·дм3) растворенных солей (минерализация) И главные ионы (в основном Cl-, F-, SO4-2, PO4-3). Для устранения помех при прямом ЭТ ААС определении Pb, Cd, Cu, Zn и Mn, минеральных водах различчного химического состава, обусловленных пристуствием в перечисленных веществ, в качестве атомизатора использовали «графитовую втулку-фильтр», а также технику испарения в присутствии химического модификатора(ХМ) смеси нитрата палладия и магния (Pd-Mg).

Показано, что при прямом ЭТ ААС анализе минеральных вод пониженной или умеренной минерализации (≤ 0,3 г·дм3) возможно использование техники испарения с со стенки печи в пристуствии ХМ. В случае исследования минеральных вод, содержащих от 0,5 до 1,5 г·дм3 растворенных солей следует принимать во внимание неселективное поглощение света и т.н. «депрессирующий» эффект основных компонентов аналита на величину атомного поглощения определяяемых элементов. Для устранения или снижения указанных помех предлагается испарять растворы аналита с платформы Львова в пристуствии ХМ. Выполнение прямого ЭТ ААС анализа минеральных вод умеренной минерализации (1,5-2,5 г·дм3) возможно при работе с «графитовой втулкой-фильтром»  испарением в присутствии смеси нитратов Pd и Mg. В данном случае «графитовая втулка-фильтр» позволяет ~ в 2-2,5 раза повысить чувствительность ЭТ ААС определения Pb, Cd, Cu, Zn и Mn, а также существенно понизить или полностью устранить неселективное поглощение света и мешающее влияиние главных анионов исследуемых минеральных вод.

В случае ЭТ ААС определения тяжелых металлов в минеральных водах, минерализация которых превышает > 5 г·дм3, следует отделять их от основных компонентов пробы.

Предлагается методика прямого ЭТ ААС определения микроколичеств Pb, Cd, Cu, Zn и Mn в различных минеральных водах, суммарное содержание растворенных солей в которых не превышает 5 г·дм3, основанная на использовании с атомизатора «графитовая втулка-фильтр» и смеси нитратов Pd и Mg.в качестве ХМ.