Електроди на основі оксидів індію та стануму, що  модифіковані MnO2 , як основа  амперометричних біосенсорів

Ковалик А.А.,Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; anastasiiakovalyk@ukr.net

Однією з сучасних тенденцій розвитку аналітичної хімії є розробка амперометричних біосенсорів. Як чутливий елемент біосенсора використовують покриття із іммобілізованим ферментом класу оксидоредуктаз. Ферментативна реакція є вибірковою. Реєструється аналітичний сигнал продукту реакції, зокрема, гідроген пероксиду. Проблемами вже створених сенсорів, є недостатня чутливість та селективність визначення цієї речовини. З метою усунення  недоліків перспективним є застосування біокомпозитних покриттів на основі наноматеріалів, наприклад, частинок  оксидів металів. Оксид мангану (VI)  проявляє електрокаталітичні властивості  при окисненні  пероксиду водню, що дозволяє знизити межу виявлення та потенціал окиснення гідроген пероксиду, а також підвищити селективність і чутливість визначення. Каталітична активність частинок значно зростає при переході від макро до нано розмірів.

Метою роботи була розробка чутливого елементу амперометричного сенсора на основі електродів  з оксидів індію та стануму (ІТО), модифікованих  наночастинками діоксиду  мангану і плівкою оксиду силіцію.  Частинки MnO2 осаджували з водних  розчинів MnSO4 та СН3СООК на поверхню  ІТО  при  накладанні  позитивного  потенціалу протягом 10 секунд. Структуру  одержаних частинок діоксиду мангану досліджували  методом скануючої електронної мікроскопії. Отримані часточки мали форму кулі та середній діаметр 190-250 нм.

Модифіковані  МnO2 електроди досліджували методом циклічної вольтамперометрії у фосфатному буфері в присутності та відсутності пероксиду водню. Для модифікованих електродів спостерігаються чіткі  піки окиснення - відновлення Mn(IV)/Mn(II) у розчині електроліту при потенціалі 0,65 В, за наявності пероксиду водню ці піки значно зростають.

Для покращення стабільності роботи електрода, його додатково покривали плівкою SiO2. Для  отримання покриття оксиду силіцію на поверхні електрода  використовували  метод електрогенерованого каталізатора. На електрод, що містив електрохімічно осаджені часточки MnO2,  наносили золь SiO2 і накладали негативний потенціал.

При збільшенні рН розчину від 4 до 8, на  електродах, модифікованих SiO2-MnO2 спостерігається зменшення потенціалу окиснення і відновлення пероксиду водню, та збільшення сили струму, що свідчить про участь OH- іонів у каталітичному процесі окиснення пероксиду. Оптимальним діапазоном рН є 7,5-8.

Отримано градуювальні графіки для визначення пероксиду водню. Діапазон лінійності для немодифікованого електроду  становить 1*10-3-1,1*10-2 М, а межа виявлення (МВ) 1,8*10-3М.  Для електроду  модифікованого SiO2-MnO2, діапазон лінійності становить 1*10-4-1*10-3М, а МВ 1,19*10-4М.  Досліджено вплив аскорбінової кислоти, сечовини  та тіосечовини, як заважаючих речовин.  Для немодифікованого електроду екімолярна кількість аскорбінової кислоти завищує сигнал пероксиду водню в 60 разів, для модифікованого електроду визначенню пероксиду водню не заважають еквімолярні кількості аскорбінової кислоти.

Зроблено висновки про перспективність застосування ITO електродів, модифікованих часточками  MnO2 та плівкою SiO2 для  визначення  пероксиду водню. Такий підхід дозволяє на порядок зменшити межу виявлення порівняно з немодифікованим електродом. Основною перевагою таких електродів є можливість детектування пероксиду водню в присутності аскорбінової кислоти, сечовини, або тіосечовини без попередньої пробопідготовки. Розроблений  метод модифікації є перспективним  для отриманння чутливих елементів  амперометричних сенсорів з використанням іммобілізованих  оксидазних ферментів.