# СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
АНТИБІОТИКІВ ФТОРХІНОЛОНОВОГО РЯДУ
У ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТАХ

Смолінська М.Я., Марчишин М.М., Юркевич М.В.

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

79019, Львів, вул. Донецька, 11;  e-mail:  boiko_maria@ukr.net

Фторхінолони – група синтетичних хіміотерапевтичних лікарських речовин ультраширокого спектра дії, що їх ефективно застосовують у ветеринарній практиці.

Згідно з Європейською Фармакопеєю [1] та Фармакопеєю США [2] кількісне визначення фторхінолонів у субстанціях виконують методом неводного потенціометричного титрування перхлорною кислотою, а у лікарських формах – методом ВЕРХ.

У ДФУ 2.0 [3] для визначення ципрофлоксацину у субстанції і таблетках визначено метод ВЕРХ. У найновішому детальному огляді методів визначення фторхінолонів [4], відмічено, що найчастіше використовуються спектрофотометричні методики та методики ВЕРХ.

Метою нашої роботи була розробка та валідація методик кількісного визначення фторхінолонів у різних лікарських формах ветеринарних препаратів методом УФ-спектро-фотометрії для здешевлення рутинних і контрольних визначень, а також оптимізації витрат виробництва.

Методики визначення п’яти досліджених нами сполук (енрофлоксацину, ципрофлоксацин, норфлоксацин, марброфлоксацин, гатифлоксацин) ґрунтуються на здатності їх розчинів у середовищі 0,01 M хлоридної кислоти поглинати світло в УФ-діапазоні довжин хвиль. Розрахунок їх вмісту запропоновано здійснювати методом стандарту. Встановлено, що допоміжні речовини як таблетованих і порошкових, так і рідких лікарських форм не впливають на аналітичний сигнал при визначенні вмісту фторхінолонів. Результати проведених валідаційних досліджень з використанням критеріїв прийнятності для допусків відхилення вмісту від номінального значення В = ± 10%, підтверджують специфічність, робасність, лінійність, правильність, прецизійність та внутрішньолабораторну прецизійність запропонованих методик у діапазоні їх застосування.

|  | Табл.1. Спектрофотометричні характеристики методик визначення фторхінолонів |
| --- | --- |
|  | Антибітик; λmax;  · 10 – 4, M-1 cm-1. Енрофлоксацин; 277; 5,0. Ципрофлоксацин; 277; 4,5. Норфлоксацин; 277; 4,4. Марброфлоксацин; 297; 4,2. Гатифлоксацин; 292; 3,7. |
| Рис.1. Електронні спектри світлопоглинання розчинів фторхінолонів |  |

1. European Pharmacopoeia (Eur. Ph.). 8-th Ed. Strasbourg: Council of Europe, 2016.

2. United States Pharmacopoeia, USP 40-NF35 Convention Inc., Rockville: The United States Pharmacopeial Convention, 2016.

3. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. – Харків: ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015.

4. Unade T.T, Million M. Fluoroquinolones: official and reported methods of analysis (review). World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2020. Vol. 9, No 3, P. 1753-1777