# ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НІКОТИНУ У ГУМКАХ ЖУВАЛЬНИХ «НІКОРЕТТЕ»

Душна О.М.1,2, Полюжин Л.І2,Остапів Р.Д2, Дубенська Л.О.1

1 Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна; olha.dushna@lnu.edu.ua

2 Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, вул. Донецька, 11, 79000 Львів, Україна;

Нікотин – один з найвідоміших та найуживаніших природних алкалоїдів. Він діє на центральну нервову систему, викликаючи підняття настрою і розслабленість у курця. В організм людини нікотин потрапляє через легені, а також через шкіру. Для дорослої людини смертельною дозою є 40-60 мг нікотину [1]. Тому куріння тютюну широко визнане як провідна причина захворюваності і смертності. Незважаючи на шкідливість, нікотин також використовують у терапевтичному лікуванні, зокрема, для лікування тютюнозалежності [2]. Такі засоби існують у формі спреїв для ротової порожнини, льодяників, жувальних гумок, пластирів та інгаляторів.

Для визначення нікотину в різних об’єктах та матрицях використовують методи хроматографії. Фармакопея США (USP) регламентує газову хроматографію (ГХ) з полум’яно-іонізаційним детектором (ПІД) [3]. Щодо інших детекторів в ГХ визначенні нікотину, то використовують ПІД [4], термоіонний детектор [5] та мас-детектування [6].

Ми розробили газохроматографічну методику визначення нікотину з використанням ПІД. Для аналізу використовували газовий хроматограф HP-6890 Plus, оснащений ПІД. Використовували капілярну колонку HP-5 (30 м × 0,32 мм) з товщиною покриття 5% дифенілу/95% диметилполісилоксану 0,25 мкм. Газ-носій – гелій, розхід 1,6 мл/хв. Швидкість нагріву печі від 80 до 150 °С становила 20 °С/хв, а від 150 до 200 – 50 °С/хв. Температура інжектора і детектора становили 300 і 250°С, відповідно. Об’єм аліквоти дорівнював 1 мкл. Проби вводили в режимі поділу потоку 1:20. Розчинник – метанол. Час утримування нікотину становив 10,13 хв.

Для апробації методу використали гумки жувальні «Нікоретте». Екстрагували нікотин з жуйок системою тетрагідрофуран/метанол. Отримані результати порівнювали з результатами ВЕРХ з діодоматричним детектуванням (ВЕРХ-ДАД) та зі значенням із сертифікату якості, яке використовували як дійсне значення. Результати аналізу представлено у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати визначення нікотину у жувальних гумках «Нікоретте».

| Метод | Регламентований вміст, мг/жуйка | Зазначено у сертифікаті якості, мг/жуйка | Результати, мг/жуйка | Х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГХ-ПІД | 4,0–4,4 | 4,10 | 3,995±0,008 | 97,3 |
| ВЕРХ-ДАД |  |  | 4,213±0,007 | 102,4 |

Література

- [1] Mayer В. How much nicotine kills a human? Tracing back the generally accepted lethal dose to dubious self-experiments in the nineteenth century. Arch. Toxicol., 2014, 88, 5-7.

- [2] Fagerström K. Tobacco harm reduction: The need for new products that can compete with cigarettes. Addictive Behaviors, 2014, 39 (3), 507-511.

- [3] The United States Pharmacopeia USP 37.2., 2016, 4501.

- [4] Sheng L., Ding L., Tong H., et al. Determination of nicotine-related alkaloids in tobacco and cigarette smoke by GC-FID. Chromatographia, 2005, 62, 63-68.

- [5] Cai K., Zhao H., Yin  R., et al.  Chiral determination of nornicotine, anatabine and anabasine in tobacco by achiral gas chromatography with (1S)-(-)-camphanic chloride derivatization: Application to enantiomeric profiling of cultivars and curing processes. J. Chromatography A, 2020, 1626, 461361.

[6] Hossain A., Salehuddin S. Analytical determination of nicotine in tobacco leaves by gas chromatography–mass spectrometry. Arabian Journal of Chemistry, 2013, 6(3), 275-278.