«Валідація методики визначення полярних нітрозамінів в лаках для нігтів різного призначення»

1Литвиненко В.Ю., 2Сиротчук О.А., 1Глушаченко О.О.

1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

2ДП «Центральна лабораторія з аналізу лікарських засобів і медичної продукції» м. Київ, Україна

lso6784985@gmail.com, syrotchuk@gmail.com,  g_o_a@ukr.net

Нітрозаміни належать до забруднювачів 1-ї категорії з високим рівнем канцерогенного ризику, контрольованих у харчових продуктах, косметичних засобах і лікарських препаратах. Їх присутність є серйозною загрозою, що вимагає оперативного реагування. Тому метою роботи було провести валідацію аналітичної методики кількісного визначення NDMA та NDEA у зразках, яка включала б оцінку таких ключових характеристик, як лінійність, правильність, збіжність, межі виявлення та кількісного визначення.

Для цього було використано метод рідинної хроматографії з мас-детектуванням. Рідинний хроматограф Shimadzu Nexera LC-30 трьохквадрупольним мас детектором Shimadzu LCMS 8040. У роботі використовували стандартний зразок NDЕA, NDМA. Рухома фаза: вода для хроматографії, етанол 96 об. %, люкс, ДП «Укрспирт». Зразки лаків A та В з зазначеним вмістом згаданих нітрозамінів, що були визначенні при професійному тестуванні для мережі косметичних лабораторії Європейського директорату з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції.

Умови хроматографування:

XBridge C18 150*3/3. Рухома фаза: 0,1 % розчин мурашиної кислоти у воді для хроматографії + етанол 96%(80:20); Швидкість потоку: 0,4 мл/хв. Об’єм інжекції: 20 мкл. Температура: 45°С.Режим іонізації: APCI; позитивний режим; Лінія десольватації : 250 °C;Температура нагрівача: 400 °C; Газ для розпилення: 3 л/хв; Оптимальні переходи(MRM): NDMA(75.1-43.1); NDEA(103.1-29.1);

За даними умовами нами було отримано хроматограми стандартних зразків, які зображені на рисунках 1,2.

Рис. 1. Хроматограма NDMA		          Рис. 2. Хроматограма  NDEA

Лінійність методики є важливою характеристикою аналітичного методу, що відображає пропорційність між концентрацією аналіту та аналітичним сигналом у заданому діапазоні. Для оцінки лінійності проведено дослідження залежності сигналу від концентрацій NDMA і NDEA в межах 1,25–12,5 нг/мл на п'яти рівнях концентрацій. Рівняння прямої для NDMA має вигляд Y = 9917,0×X–738,3, для NDEA – Y = 13527,2×X–1356,1. Значення коефіцієнтів кореляції склали r = 1,000 для обох сполук, що свідчить про відмінну відповідність експериментальних даних лінійній моделі та повністю відповідає встановленим критеріям прийнятності (r ≥ 0,999). Вільний член рівняння є статистично незначущим для обох сполук.

Для NDMA вільний член становив –738,3 при 2×SD(a) = 1415,59, а для NDEA –1356,1 при 2×SD(a) = 1606,43. Отримані результати свідчать, що вільний член для NDMA є статистично незначущим. Межа кількісного визначення для NDMAстановить 0,714 нг/мл, а межа виявлення 0,236 нг/мл. А для NDEA межа кількісного визначення становить 0,483 нг/мл, а межа виявлення 0,159 нг/мл.

Правильність характеризує ступінь відповідності отриманих результатів істинним значенням та є критичним показником валідації аналітичного методу. Для оцінки правильності використовували метод стандартних добавок, при якому до реальних зразків додавали відомі кількості NDMA та NDEA, а потім визначали їх вилучення (recovery, %). Критерієм прийнятності встановлено абсолютне відхилення (δ) від 100% не більше 20%. Числові показники подані в таблиці 1.

Таблиця 1. Числові показники правильності.

| Зразки | Recovery (%) | Абсолютневідхилення (δ) | Висновок |
| --- | --- | --- | --- |
| А(NDMA) | 84,7% | 15,3% | Відповідає |
| А(NDEA) | 107,6% | 7,6% | Відповідає |
| В(NDMA) | 94,7% | 5,3% | Відповідає |
| В(NDEA) | 110,8% | 10,8% | Відповідає |

При цьому в разі потреби зменшити відхилення результатів можливе застосування методу стандартних добавок для кількісного визначення згаданих нітрозамінів, що є більш точним підходом, але водночас потребує часу для приготування більшої кількості проб порівняно з методом зовнішнього стандарту.

Збіжність є важливою характеристикою аналітичного методу, що відображає ступінь близькості результатів окремих визначень, виконаних за короткий проміжок часу в однакових умовах. Для оцінки збіжності використано результати дослідження правильності NDMA і NDEA, розраховані за показником відносного стандартного відхилення (RSD, %). Критерієм прийнятності встановлено RSD не більше 10%, що забезпечує достатню  достовірність і відтворюваність аналітичних результатів. Результати подані в таблиці 2.

Таблиця 2. Результати збіжності для зразка А та В.

| Параметр | Критерій прийнятності | Результат | Висновок |
| --- | --- | --- | --- |
| RSD, % NDMA (зразок А) | ≤10% | 5,9% | Відповідає |
| RSD, % NDEA (зразок А) | ≤10% | 6,5% | Відповідає |
| RSD, % NDMA (зразок В) | ≤10% | 3,5% | Відповідає |
| RSD, % NDEA (зразок В) | ≤10% | 5,2% | Відповідає |

Висновки: Розроблена аналітична методика для визначення NDMA та NDEA відповідає встановленим критеріям валідації за показниками лінійності, правильності та збіжності. Методика забезпечує точне та відтворюване визначення досліджуваних речовин у низьких концентраціях і може бути рекомендована для практичного застосування у відповідних лабораторних дослідженнях.