
Міцелярно-екстракційне концентрування ТА ВЕРХ-УФ ВИЗНАЧЕННЯ еторикоксибу ДЛЯ КОНТРОЛЮ КОНТАМІНАЦІЇ фармацевтичного обладнання
Абдулаєва А.В., Дорощук В.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail anastasiabila0409@gmail.com
Аналітичне визначення еторикоксибу є важливим для встановлення показників його безпечного використання в медичній практиці. У переважній більшості випадків контроль якості препаратів еторикоксибу здійснюється хроматографічними методами з використанням ультрафіолетового (УФ) або мас-спектрометричного (МС) детектування. Чутливість доступного та дешевого ВЕРХ-УФ визначення цілком достатня для роботи із субстанціями та готовими лікарськими формами. Однак, у фармацевтичному аналізі існує ряд завдань щодо визначення мікро- та нанокількостей активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), для яких використання прямого ВЕРХ-УФ визначення обмежене через недостатню чутливість. До таких завдань, наприклад, відноситься контроль відмивки технологічного обладнання після завершення технологічного циклу виготовлення лікарського засобу. У зв’язку з цим, з’являється необхідність проведення попереднього концентрування визначуваних АФІ із змивних вод для забезпечення можливості подальшого надійного ВЕРХ-УФ визначення їх в таких об’єктах. З нашої точки зору, міцелярна екстракція фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння може виступити раціональним методом концентрування при аналізі таких розчинів. Тому метою роботи була розробка оптимальних умов для визначення еторикоксибу методом високоефективної рідинної хроматографії з УФ-детектуванням із попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням.

На першому етапі роботи були оптимізовані умови для ВЕРХ-визначення еторикоксибу в присутності неіонної ПАР Triton X-114. Для ВЕРХ-визначення еторикоксибу використовували хроматографічну колонку Kromasil 100-5-C18 з діаметром 4,6 мм та довжиною 150 мм. Було виявлено, що використання ізократичного режиму елюювання (ацетонітрил (55%): вода (45%)) та швидкості потоку елюенту 1,5 мл/хв забезпечує повне та швидке розділення хроматографічних піків еторикоксибу та Triton X-114. Час утримування еторикоксибу становив 1,9 хвилини, а загальний час хроматографії – 10 хвилин.
Встановлено, що найбільш ефективне вилучення еторикоксибу у міцелярну фазу спостерігається в діапазоні pH 9-11 з 0,25%-вих розчинів НПАР. Були оптимізовані експериментальні умови проведення міцелярної екстракції, що забезпечують 11-кратне концентрування еторикоксибу з 10 мл проби. На наступному етапі були досліджені умови змивання еторикоксибу з поверхонь технологічного обладнання безворсовими паперовими серветками та наступна солюбілізація АФІ з серветок у екстракційні розчини Triton X-114. Було встановлено, що для цього доцільно використовувати розчини неіонної ПАР з концентрацією 0,25% (мас./об.). При цьому, оптимальними для забору мазків еторикоксибу є серветки площею 100 см2, змочені 0,001 М розчином натрій гідрокарбонату. Кількісна солюбілізація еторикоксибу з серветок спостерігалася при значеннях pH 10,0 при перемішуванні розчинів протягом 60 хв. 
На основі отриманих даних, у роботі була запропоновна комбінована методика ВЕРХ-УФ визначення ектококсибу з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням для контролю за контамінацією технологічного фармацевтичного обладнання. Методика дозволяє визначати залишкові кількості еторикоксибу в діапазоні концентрацій 54,6  – 444,0 нг/см2 (межа виявлення (3S-критерій) – 18 нг/ см2) на поверхнях фармацевтичного виробничого обладнання зі спеціалізованої нержавіючої сталі. Методика успішно пройшла валідаційну перевірку та була випробувана при аналізі реальних об’єктів. 

